	项目名称
	常频呼吸机

	使用科室
	CICU（滨江）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1台

	1.2
	用途：适用于新生儿、儿童和成人患者提供呼吸支持、监测和治疗

	二
	主要功能及参数

	2.1
	适用于危重病人呼吸通气，具备神经调节辅助通气功能或同类辅助通气功能，改善人机同步性，适用于撤机困难场景

	2.2
	[bookmark: OLE_LINK1]呼吸机配置有创和无创通气模式，配置VCV、PCV、PCV-VG、SIMV、PSV、SPONT/CPAP和压力调节容量保证通气（PRVC或Autoflow或PCVVG）等常用通气模式

	2.3
	配置≥15英寸液晶触摸屏，中文界面，不少于5种界面视图显示，显示内容不少于波形、呼吸环和相应监测值

	2.4
	监测值至少包括吸入和呼出潮气量，分钟通气量，自主呼吸潮气量，自主呼吸分钟通气量，峰压，平台压，呼气末正压，平均压，峰值流速，平均流速，呼吸频率，自主呼吸频率，呼吸比，吸气时间，氧浓度监测、肺功能监测等

	2.5
	具备智能化分级报警功能，报警内容至少包括气源、供电、气道压力、分钟通气量、呼吸频率、窒息和硬件故障等，有文字提示，可记录报警事件和回顾内容

	2.6
	潮气量监测和控制范围不小于20ml～2000ml

	2.7
	配置内置电池（提供备用电池供电时间）

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机1台，原厂台车1只，呼出盒2个或同等价值的其他类型流量传感器，备用电池2个，模拟肺1个，空气、氧气高压供气管各1根，德标供气、供氧终端各1个，原厂支持臂1套，湿化器、湿化罐1套，湿化器固定器1个，新生儿、儿童重复性呼吸回路各1套或同等价值的一次性呼吸回路

	3.2
	神经调节辅助通气功能或同类辅助通气功能模块1个

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（  5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：
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