	项目名称
	麻醉监护仪

	使用科室
	麻醉科（滨江院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：2台

	1.2
	用途：适合成人、儿童及新生儿患者在术中进行生命体征监测；

	二
	主要功能及参数

	2.1
	监护仪包含常规监测、 麻醉气体监测、麻醉深度监测；

	2.2
	监护仪包含不少于10通道显示，波形显示不少于6通道；

	2.3
	监护仪能监测ECG、HR、呼吸、SpO2、脉率、无创血压、体温、有创血压、≥16种高级心律失常分析、OCRG、气体监测等；

	2.4
	监护仪可同时监测并显示不少于3通道有创血压；

	2.5
	监护仪配置备用锂电电池，提供续航时间不少于300分钟；

	2.6
	可选配脑氧、PICCO、深度麻醉功能；

	2.7
	监护仪除保证呼末模块外，还可额外配置不少于3个模块插槽；

	2.8
	监护仪可连入本院手麻系统。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	监护仪主机2台；麻醉气体监测模块2个、麻醉深度模块及附件1套、心电导联线4付、无创血压袖带（儿童型10付）、重复性体温探头（2套）、重复性血氧饱和度探头指夹款（2个）、有创压力前端套装（4套）；

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5  ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：
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