设备租赁项目具体参数要求

	项目名称
	产品名称
	产品参数要求
	备注：

	
	磁共振成像系统
	1	磁共振成像系统
1.1	设备总体要求	0-12个月婴儿头部位置临床MRI 图像诊断
1.2	成像模式	平躺式扫描
2	具体参数	
2.1	磁体	
2.1.1	类型：U 型开口 永磁
2.1.2	磁场强度：0.35 T ±5%
2.1.3	磁场均匀性：	≤10 ppm （P-P 值）
2.1.4	患者空间	260mm±5mm
2.1.5	磁体尺寸  长×宽×高：1090mm x 830mm x 1385mm
2.1.6	磁体重量	≤4.7吨
2.1.7	匀场方式	：被动匀场+主动匀场
2.2	梯度系统	
2.2.1	最大梯度场强：21 mT/m
2.2.2	最大切换率：70 T/m/s
2.2.3	梯度线性度< ± 5 %
2.3	射频系统	
2.3.1	射频功放最大功率	：300W
2.3.2	收发一体线圈	发射通道数量 1 个；接收通道数量 2 个
2.3.3	线圈调谐匹配器：带宽 1MHz
2.4	温控系统	
2.4.1	高精度温度控制器:0.01⁰C 控制精度
2.5	全数字化谱仪	
2.5.1	频率范围	10~200MHz
2.5.2	发射通道数:1
2.5.3	接收通道数:2
2.6	系统后处理功能	
2.6.1	图像后处理:平滑处理（Smoothing）、边缘增强（Edge Enhancement）
2.6.2	DICOM 3.0:支持
2.6.3	PACS 网络连接功能:支持 DICOM 标准的 Worklist 设备(RIS 模拟器)，PACS(模拟器)
2.7	成像
2.7.1	成像序列	
1.自旋回波序列 (SE)
2.快速自旋回波序列 (FSE)
3.梯度回波序列 (FLASH_GRE)
4.液体衰减反转恢复序列 (FLAIR)
5.弥散加权序列 (DWI)
2.7.2	对比度特性:T1WI、T2WI、DWI
2.7.3	成像截面:横断面、冠状面、矢状面、斜切面
2.7.4	典型层厚	:5mm（2D）， 3mm（3D）
2.7.5	最大成像矩阵:256*256
2.7.6	成像视野（FOV）:180mm-280mm
2.7.7	空间分辨率≤1mm
2.7.8	自动预扫描:
1.自动中心频率校正
2.自动容积主动匀场
3.自动发射增益调节
4.自动/手动接收增益调节
2.8	病床体
2.8.1	最大承重:15 kg
2.8.2	移动范围	810±10mm
2.9	操作台
2.9.1	主控计算机（不低于以下配置）:27 英寸彩色高分辨率 LCD 显示器；主计算机 CPU：Inter（R）Core（TM）i5； CPU 位数：64 位； 内存大小：8GB；硬盘：1T
2.9.2	通话系统	为 MRI 扫描病患和系统操作者之间提供实时双向通信内置音乐系统
2.10	三相隔离变压器	
2.10.1额定输入电压：三相 380VAC±10%
2.10.2额定输出电压：三相 400VAC±5%，230VAC±5%，50Hz
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