设备租赁项目具体参数要求

| 项目名称 | 产品名称 | 产品参数要求 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磁共振成像系统 | 1 磁共振成像系统 1.1 设备总体要求 0-12个月婴儿头部位置临床MRI 图像诊断 1.2 成像模式 平躺式扫描 2 具体参数 2.1 磁体 2.1.1 类型：U 型开口 永磁 2.1.2 磁场强度：0.35 T ±5% 2.1.3 磁场均匀性： ≤10 ppm （P-P 值） 2.1.4 患者空间 260mm±5mm 2.1.5 磁体尺寸 长×宽×高：1090mm x 830mm x 1385mm 2.1.6 磁体重量 ≤4.7吨 2.1.7 匀场方式 ：被动匀场+主动匀场 2.2 梯度系统 2.2.1 最大梯度场强：21 mT/m 2.2.2 最大切换率：70 T/m/s 2.2.3 梯度线性度< ± 5 % 2.3 射频系统 2.3.1 射频功放最大功率 ：300W 2.3.2 收发一体线圈 发射通道数量 1 个；接收通道数量 2 个 2.3.3 线圈调谐匹配器：带宽 1MHz 2.4 温控系统 2.4.1 高精度温度控制器:0.01⁰C 控制精度 2.5 全数字化谱仪 2.5.1 频率范围 10~200MHz 2.5.2 发射通道数:1 2.5.3 接收通道数:2 2.6 系统后处理功能 2.6.1 图像后处理:平滑处理（Smoothing）、边缘增强（Edge Enhancement） 2.6.2 DICOM 3.0:支持 2.6.3 PACS 网络连接功能:支持 DICOM 标准的 Worklist 设备(RIS 模拟器)，PACS(模拟器) 2.7 成像 2.7.1 成像序列 1.自旋回波序列 (SE) 2.快速自旋回波序列 (FSE) 3.梯度回波序列 (FLASH_GRE) 4.液体衰减反转恢复序列 (FLAIR) 5.弥散加权序列 (DWI) 2.7.2 对比度特性:T1WI、T2WI、DWI 2.7.3 成像截面:横断面、冠状面、矢状面、斜切面 2.7.4 典型层厚 :5mm（2D）， 3mm（3D） 2.7.5 最大成像矩阵:256*256 2.7.6 成像视野（FOV）:180mm-280mm 2.7.7 空间分辨率≤1mm 2.7.8 自动预扫描: 1.自动中心频率校正 2.自动容积主动匀场 3.自动发射增益调节 4.自动/手动接收增益调节 2.8 病床体 2.8.1 最大承重:15 kg 2.8.2 移动范围 810±10mm 2.9 操作台 2.9.1 主控计算机（不低于以下配置）:27 英寸彩色高分辨率 LCD 显示器；主计算机 CPU：Inter（R）Core（TM）i5； CPU 位数：64 位； 内存大小：8GB；硬盘：1T 2.9.2 通话系统 为 MRI 扫描病患和系统操作者之间提供实时双向通信内置音乐系统 2.10 三相隔离变压器 2.10.1额定输入电压：三相 380VAC±10% 2.10.2额定输出电压：三相 400VAC±5%，230VAC±5%，50Hz | - 租赁期2年 |