	项目名称
	电动监护床（第二批）

	使用科室
	研究型病房

	一
	基本要求

	1.1
	数量：21张

	1.2
	用途：用于重症患者的护理监护。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	电动调节，包括但不限于床体升降、背膝角度等

	2.2
	全长≥2000mm；全宽≥1000mm，床板宽≥850mm

	2.3
	背部升降≥0-70°，膝部升降≥0-30°

	2.4
	高低升降≥500-800mm（床板到地面的高度）

	2.5
	整体倾斜≥0-12°

	2.6
	具备但不限于背膝联动，一键式心脏椅位、一键复位、电动CPR和一键急停等功能

	2.7
	具备腹部自延位减压：调整病床体位时，自动向床头回退（提供最大回退范围，并在响应表上标注），床面在骨盆区自动延展

	2.8
	床头尾板：采用HDPE材质，采用内置不锈钢管快速拔插的方式与床框连接，可快速拆卸安装

	2.9
	产品表面光洁，有效抵抗大肠杆菌及金黄色葡萄球菌。

	2.10
	全包围护栏，需提供护栏高度（提供彩页证明全包围设计，并在相应栏上标注页码）

	2.11
	整床可延长（提供延长范围）

	2.12
	床面板可拆卸式设计，方便消毒和清洗

	2.13
	病床的四角设有防撞轮，硅胶材质，防撞轮均突出在床体之外，可有效防止病床在推行使用过程中与电梯、门框等平面障碍物直接碰撞，保证病床平稳过渡。

	2.14
	表面涂装采用涂层技术，表面静电喷塑材料具有完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料无毒、防霉

	2.15
	涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，具有抗菌性能

	2.16
	整体床架及护栏要求多重防锈处理，内外防锈

	2.177
	床底可安装杂物篮，使用方便

	
	

	三
	主要配置及附件（每张配置）

	3.1
	床体1张、静音脚轮4个、防撞轮4个、床头板1块、床尾板1块、护栏1套、床板1套、手控器1个、餐桌1张、床底杂物篮2个，原厂床垫2张。

	
	

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：
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