	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	全院校准类非强检医疗设备年检

	使用科室
	全院

	[bookmark: _GoBack]一
	基本要求

	1.1
	数量：一批

	1.2
	用途：为确保设备量值准确，保障使用安全，临床相关部门提出申请需对部分在用非强检医疗设备进行检测

	二
	主要功能及参数

	2.1
	资质要求

	2.1.1
	供应商需有中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书（CNAS）或法定计量检定机构计量授权证书，能力附表覆盖所检项目并与招标标准一致，提供资质证书和能力附表；

	2.1.2
	供应商具有满足本项目检测需求的仪器设备，且必须在合格有效期内，提供校准证书或检定证书，符合标准要求；

	2.1.3
	检测人员必须为本单位专职人员并具有相关项目的授权证书，提供授权证书及社保证明；

	2.2
	其他要求

	2.2.1
	供应商接受医院委托，在指定场所进行检测，具体的检定时间根据医院要求制定，在不影响采购人工作的前提下，完成检测任务；

	2.2.2
	供应商应严格按照相关规范的要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性和可追溯性；

	2.3
	具体检测要求

	2.3.1
	万分之一及以上天平

	2.3.1.1
	检定或校准技术依据：《JJG 1036-2022 电子天平检定规程》，校准内容包括但不限于外观检查、偏载误差、重复性、示值误差、置零准确性、除皮称量等，检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.2
	二氧化碳培养箱

	2.3.2.1
	检定或校准技术依据：《JJF 1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范》，校准内容包括但不限于各测量点实测温度，温度上偏差，温度下偏差，温度均匀度，温度波动度，温度上、下偏差的扩展不确定度，二氧化碳含量及不确定度，每台设备做9个点，检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.3
	二氧化碳培养箱减压阀

	2.3.3.1
	检定或校准技术依据：《JJF 1328-2011 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》，校准内容包括但不限于外观检查、压力示值误差（高压表及低压表）等，检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.4
	可调移液器

	2.3.4.1
	检定或校准技术依据：《JJG 646-2006移液器检定规程》，校准内容包括但不限于标称容量、相对误差、重复性、实际容量、扩展不确定度，每台设备做3个点，检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.5
	自动旋光仪

	2.3.5.1
	检定或校准技术依据：《JJG 536-2015旋光仪及旋光糖量计检定规程》，校准内容包括但不限于示值误差和重复性，检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.6
	低温高速离心机

	2.3.6.1
	检定或校准技术依据：《JJF 2004-2022 医用离心机校准规范》，校准内容包括但不限于温度、转速示值误差、转速稳定度，检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.7
	温度计

	2.3.7.1
	检定或校准技术依据：《JJG130-2011 工作用玻璃液体温度计检定规程》，校准内容包括但不限于外观及测量功能检查、温度示值（3个温度点）等，检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.8
	磁共振

	2.3.8.1
	检定或校准技术依据：《JJF 2151-2024医用磁共振成像系统校准规范》，校准内容包括但不限于信噪比、图像均匀性、几何畸变、空间分辨力、密度分辨力（包括圆孔直径和圆孔深度）、层厚、静磁场强度及全身SAR等，检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.9
	生命体征模拟器

	2.3.9.1
	检定或校准技术依据：《JJF 1626 -2017血压模拟器校准规范》、《JJF 1470-2014多参数生理模拟仪校准规范》，JJF 1542-2015《血氧饱和度模拟仪校准规范》，血压部分校准内容包括但不限于外观检查、静态压力范围检查、静态压力示值误差（5个测试点）、模拟血压范围、血压示值重复性（收缩压、平均压、舒张压）、脉率误差（3个测试点）、气密性等，心电部分校准内容包括外观检查、心电信号幅度（4个测试点）、心率（7个测试点）、参考波形幅度（正弦波，9个测试点）、参考波形频率（1.0mV正弦波,8个测试点）、参考波形幅度（方波，3个测试点）、参考波形频率（1.0mV方波，3个测试点），血氧部分校准内容包括但不限于血氧饱和度值（7个测量点）、脉搏频率（6个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.10
	电气安全分析仪

	2.3.10.1
	检定或校准技术依据：《JJG 843-2022 泄漏电流测试仪检定规程》，校准内容包括但不限于泄电流（4个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.11
	气流分析仪

	2.3.11.1
	检定或校准技术依据：《JJF 2148-2024 呼吸机测试仪校准规范》，校准内容包括但不限于外观检查、流量（4个测量点）、潮气量（5个测量点）、呼吸频率（5个测量点）、静态压力（正行程和反行程，各5个测量点）、气道峰压（5个测量点）、呼气末正压（5个测量点）、氧浓度（5个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.12
	婴儿培养箱分析仪

	2.3.12.1
	检定或校准技术依据：《JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范》、《JJF(浙) 1229-2025数字温度计校准规范》、《JJF 1288-2011多通道声分析仪校准规范》，校准内容包括但不限于湿度值（3个测量点）、温度值（5个温度探头各3个测量点）、噪声级线性（4个测量点）、噪声频率计权（9个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.13
	多通道输液设备分析仪

	2.3.13.1
	检定或校准技术依据：《JJG 1098-2014医用注射泵和输液泵检测仪检定规程》，2通道校准，校准内容包括但不限于流量（5个测量点）、阻塞压力（3个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.14
	转速表

	2.3.14.1
	检定或校准技术依据：《JJG 105-2019转速表检定规程》，校准内容包括但不限于通用技术要求检查、最小测量范围、最大允许误差、示值变动性等，检测次数1次/年，提供校准报告。

	2.3.15
	除颤测试仪

	2.3.15.1
	检定或校准技术依据：《JJF 1860-2020除颤器分析仪校准规范》，校准内容包括但不限于外观及工作正常性、负载电阻、QRS波心率（5个测量点）、正弦波频率（5个测量点）、幅频特性（5个测量点）、正弦波失真度（5个测量点）、释放能量（6个测量点）、释放能量示值误差重复性，检测次数1次/年，提供校准报告

	2.3.16
	光照强度测试仪

	2.3.16.1
	检定或校准技术依据：《JJG 245-2005光照度计检定规程》，校准内容包括但不限于外观、相对示值误差（6个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告

	2.4
	本次需校准设备清单如下，供应商需在报名文件里响应所能提供的检测服务项目及证书类型，标明校准项目所在能力附表的页码：
	序号
	设备名称
	滨江
	湖滨
	莫干山
	合计
	报告类型

	1
	万分之一及以上天平
	13
	2
	1
	16
	







校准

	2
	二氧化碳培养箱
	45
	2
	17
	64
	

	3
	二氧化碳培养箱减压阀
	16
	4
	4
	24
	

	4
	可调移液器
	182
	14
	40
	236
	

	5
	自动旋光仪
	0
	1
	0
	1
	

	6
	低温高速离心机
	28
	2
	22
	52
	

	7
	温度计
	0
	7
	0
	7
	

	8
	磁共振
	4
	1
	2
	7
	

	9
	生命体征模拟器
	1
	0
	0
	1
	

	10
	电气安全分析仪
	1
	0
	1
	2
	

	11
	气流分析仪
	1
	0
	1
	2
	

	12
	婴儿培养箱分析仪
	1
	0
	0
	1
	

	13
	多通道输液设备分析仪（双通道）
	1
	0
	1
	2
	

	14
	转速表
	1
	0
	0
	1
	

	15
	除颤测试仪
	1
	1
	0
	2
	

	16
	光照强度测试仪
	1
	0
	0
	1
	

	
	
	296
	34
	89
	419
	





	三
	                               售后服务要求

	3.1
	提供中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书（CNAS）或法定计量检定机构计量授权证书、检测仪器的校准或检定证书、项目检测人员的资质授权证书及社保证明；

	3.2
	供应商在检测完毕起10个工作日内为医院出具校准报告。若有不合格项目需要复检，经医院自行调试，供应商须在接到医院通知后3日内到现场复检，直到检测合格为止，并在10个工作日内提供校准报告，且不重复收费；

	3.3
	供应商同时提供纸质报告和电子报告，纸质报告不少于2份，提交方式为上门投送或顺丰快递；

	3.4
	检测服务产生的其他费用由供应商承担，包括税费、快递费、报告费、差旅费、产生垃圾清运费、停车费、交通费等；

	3.5
	提供强制检定设备送检服务；

	3.6
	费用按实际检测数量结算；

	3.7
	付款方式：甲方在收到乙方所有检测报告，且在乙方提供发票后的60个工作日内付清全款。


注：▲为实质性条款，△为重要参数
