	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	全院检定类非强检医疗设备年检

	使用科室
	全院

	[bookmark: _GoBack]一
	基本要求

	1.1
	数量：一批

	1.2
	用途：为确保设备量值准确，保障使用安全，临床相关部门提出申请需对部分在用非强检医疗设备进行检测

	二
	主要功能及参数

	2.1
	资质要求

	2.1.1
	供应商需有市级及以上市场监管部门批准的检验检测机构资质认定证书，能力附表覆盖所检项目并与招标标准一致，提供资质证书和能力附表；

	2.1.2
	供应商具有满足本项目检测需求的仪器设备，且必须在合格有效期内，提供校准或检定证书，符合标准要求；

	2.1.3
	项目检测人员必须为本单位专职人员并具有相关项目的授权证书，提供授权证书及社保证明；

	2.2
	其他要求

	2.2.1
	供应商接受医院委托，在指定场所进行检定，具体的检定时间根据医院要求制定，在不影响采购人工作的前提下，完成检测任务；

	2.2.2
	供应商应严格按照相关规范的要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性和可追溯性；

	2.3
	具体检测要求

	2.3.1
	供应商需在技术响应栏里写明所提供的报告类型；

	2.3.2
	医用超声诊断仪

	2.3.2.1
	检定依据：《JJG 639-1998医用超声诊断仪超声源检定规程》，检测内容包括但不限于外观、输出声强、患者漏电流、探测深度、侧、轴向分辨力、盲区、几何位置示值误差、囊性病灶直径误差，检测次数1次/年，提供检定报告；（提供每台设备检测的探头数量）

	2.3.3
	电子天平

	2.3.3.1
	检定依据：《JJG 1036-2022电子天平检定规程》；检测内容包括但不限于外观检查、偏载误差、重复性、置零准确度、示值误差及除皮载荷等，检测次数1次/年，提供检定报告

	2.3.4
	电子秤

	2.3.4.1
	检定依据：《JJG 539-2016数字指示秤检定规程》，检测内容包括但不限于示值误差、不确定度，检测次数1次/年，提供检定报告

	2.3.5
	酸度计

	2.3.5.1
	检定依据：《JJG 119-2018实验室 pH(酸度)计检定规程》，检测内容包括但不限于仪器示值误差，检测次数1次/年，提供检定报告

	2.3.6
	紫外可见分光光度计

	2.3.6.1
	检定依据：《JJG 178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》，检测内容包括但不限于外观、波长示值误差与重复性、透射比示值误差与重复性、杂散光、基线平直度、噪声、漂移，检测次数1次/年，提供检定报告

	2.3.7
	砝码

	2.3.7.1
	检定依据：《JJG 99-2006砝码检定规程》，检测内容详见准确度等级，检测次数1次/年，提供检定报告

	2.3.8
	玻璃量器

	2.3.8.1
	检定依据：《JJG 196-2006常用玻璃量器检定规程》，检测内容包括但不限于标称容量、扩展不确定度，1个设备测3个点，检测次数1次/年，提供检定报告

	2.3.9
	电导率仪

	2.3.9.1
	检定依据《JJG 376-2007电导率仪检定规程》，检测内容包括但不限于电子单元重复性、电子单元引用误差、电导池常数示值误差、仪器引用误差及仪器重复性，检测次数1次/年，提供检定报告。

	2.3.10
	游标卡尺

	2.3.10.1
	检定依据《JJG 30-2012通用卡尺检定规程》，检测内容包括但不限于测量面的平面度、刀口内量爪平行度、零值误差及示值误差，检测次数1次/年，提供检定报告。

	2.4
	本次需检定设备清单如下，供应商需在报名文件里响应所能提供的检测服务项目及证书类型，标明检测项目所在能力附表的页码：

	序号
	设备名称
	滨江
	湖滨
	莫干山
	合计
	报告类型

	1
	医用超声诊断仪
	55
	12
	17
	84
	



检定

	2
	电子天平
	21
	11
	7
	39
	

	3
	电子秤
	91
	22
	58
	171
	

	4
	酸度计
	0
	1
	0
	1
	

	5
	紫外可见分光光度计
	0
	1
	0
	1
	

	6
	砝码
	2
	5
	2
	9
	

	7
	玻璃量器
	0
	167
	0
	167
	

	8
	电导率仪
	4
	1
	2
	7
	

	9
	游标卡尺
	3
	1
	1
	5
	

	
	合计
	176
	221
	87
	484
	





	三
	                               售后服务要求

	3.1
	提供市级及以上市场监管部门批准的检验检测机构资质认定证书、检测仪器的校准或检定证书、项目检测人员的授权证书及社保证明；

	3.2
	供应商在检测完毕起10个工作日内为医院出具检测报告。若有不合格项目需要复检，经医院自行调试，供应商须在接到医院通知后3日内到现场复检，直到检测合格为止，并在10个工作日内提供检测报告，且不重复收费；

	3.3
	供应商同时提供纸质报告和电子报告，纸质报告不少于2份，提交方式为上门投送或顺丰快递；

	3.4
	计量检测服务产生的其他费用由供应商承担，包括税费、快递费、报告费、差旅费、产生垃圾清运费、停车费、交通费等；

	3.5
	费用按实际检测数量结算；

	3.6
	付款方式：甲方在收到乙方所有检测报告，且在乙方提供发票后的60个工作日内付清全款。


注：▲为实质性条款，△为重要参数
