| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 全院校准类非强检医疗设备年检 |
| 使用科室 |  | 全院 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | - 数量：一批 |  |
| 1.2 | - 用途：为确保设备量值准确，保障使用安全，临床相关部门提出申请需对部分在用非强检医疗设备进行检测 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 2.1 | - 资质要求 |  |
| 2.1.1 | - 供应商需有中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书（CNAS）或法定计量检定机构计量授权证书，能力附表覆盖所检项目并与招标标准一致，提供资质证书和能力附表； |  |
| 2.1.2 | - 供应商具有满足本项目检测需求的仪器设备，且必须在合格有效期内，提供校准证书或检定证书，符合标准要求； |  |
| 2.1.3 | - 检测人员必须为本单位专职人员并具有相关项目的授权证书，提供授权证书及社保证明； |  |
| 2.2 | - 其他要求 |  |
| 2.2.1 | - 供应商接受医院委托，在指定场所进行检测，具体的检定时间根据医院要求制定，在不影响采购人工作的前提下，完成检测任务； |  |
| 2.2.2 | - 供应商应严格按照相关规范的要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性和可追溯性； |  |
| 2.3 | - 具体检测要求 |  |
| 2.3.1 | - 万分之一及以上天平 |  |
| 2.3.1.1 | - 检定或校准技术依据：《JJG 1036-2022 电子天平检定规程》，校准内容包括但不限于外观检查、偏载误差、重复性、示值误差、置零准确性、除皮称量等，检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.2 | - 二氧化碳培养箱 |  |
| 2.3.2.1 | - 检定或校准技术依据：《JJF 1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范》，校准内容包括但不限于各测量点实测温度，温度上偏差，温度下偏差，温度均匀度，温度波动度，温度上、下偏差的扩展不确定度，二氧化碳含量及不确定度，每台设备做9个点，检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.3 | - 二氧化碳培养箱减压阀 |  |
| 2.3.3.1 | - 检定或校准技术依据：《JJF 1328-2011 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范》，校准内容包括但不限于外观检查、压力示值误差（高压表及低压表）等，检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.4 | - 可调移液器 |  |
| 2.3.4.1 | - 检定或校准技术依据：《JJG 646-2006移液器检定规程》，校准内容包括但不限于标称容量、相对误差、重复性、实际容量、扩展不确定度，每台设备做3个点，检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.5 | - 自动旋光仪 |  |
| 2.3.5.1 | - 检定或校准技术依据：《JJG 536-2015旋光仪及旋光糖量计检定规程》，校准内容包括但不限于示值误差和重复性，检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.6 | - 低温高速离心机 |  |
| 2.3.6.1 | - 检定或校准技术依据：《JJF 2004-2022 医用离心机校准规范》，校准内容包括但不限于温度、转速示值误差、转速稳定度，检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.7 | - 温度计 |  |
| 2.3.7.1 | - 检定或校准技术依据：《JJG130-2011 工作用玻璃液体温度计检定规程》，校准内容包括但不限于外观及测量功能检查、温度示值（3个温度点）等，检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.8 | - 磁共振 |  |
| 2.3.8.1 | - 检定或校准技术依据：《JJF 2151-2024医用磁共振成像系统校准规范》，校准内容包括但不限于信噪比、图像均匀性、几何畸变、空间分辨力、密度分辨力（包括圆孔直径和圆孔深度）、层厚、静磁场强度及全身SAR等，检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.9 | - 生命体征模拟器 |  |
| 2.3.9.1 | - 检定或校准技术依据：《JJF 1626 -2017血压模拟器校准规范》、《JJF 1470-2014多参数生理模拟仪校准规范》，JJF 1542-2015《血氧饱和度模拟仪校准规范》，血压部分校准内容包括但不限于外观检查、静态压力范围检查、静态压力示值误差（5个测试点）、模拟血压范围、血压示值重复性（收缩压、平均压、舒张压）、脉率误差（3个测试点）、气密性等，心电部分校准内容包括外观检查、心电信号幅度（4个测试点）、心率（7个测试点）、参考波形幅度（正弦波，9个测试点）、参考波形频率（1.0mV正弦波,8个测试点）、参考波形幅度（方波，3个测试点）、参考波形频率（1.0mV方波，3个测试点），血氧部分校准内容包括但不限于血氧饱和度值（7个测量点）、脉搏频率（6个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.10 | - 电气安全分析仪 |  |
| 2.3.10.1 | - 检定或校准技术依据：《JJG 843-2022 泄漏电流测试仪检定规程》，校准内容包括但不限于泄电流（4个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.11 | - 气流分析仪 |  |
| 2.3.11.1 | - 检定或校准技术依据：《JJF 2148-2024 呼吸机测试仪校准规范》，校准内容包括但不限于外观检查、流量（4个测量点）、潮气量（5个测量点）、呼吸频率（5个测量点）、静态压力（正行程和反行程，各5个测量点）、气道峰压（5个测量点）、呼气末正压（5个测量点）、氧浓度（5个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.12 | - 婴儿培养箱分析仪 |  |
| 2.3.12.1 | - 检定或校准技术依据：《JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范》、《JJF(浙) 1229-2025数字温度计校准规范》、《JJF 1288-2011多通道声分析仪校准规范》，校准内容包括但不限于湿度值（3个测量点）、温度值（5个温度探头各3个测量点）、噪声级线性（4个测量点）、噪声频率计权（9个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.13 | - 多通道输液设备分析仪 |  |
| 2.3.13.1 | - 检定或校准技术依据：《JJG 1098-2014医用注射泵和输液泵检测仪检定规程》，2通道校准，校准内容包括但不限于流量（5个测量点）、阻塞压力（3个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.14 | - 转速表 |  |
| 2.3.14.1 | - 检定或校准技术依据：《JJG 105-2019转速表检定规程》，校准内容包括但不限于通用技术要求检查、最小测量范围、最大允许误差、示值变动性等，检测次数1次/年，提供校准报告。 |  |
| 2.3.15 | - 除颤测试仪 |  |
| 2.3.15.1 | - 检定或校准技术依据：《JJF 1860-2020除颤器分析仪校准规范》，校准内容包括但不限于外观及工作正常性、负载电阻、QRS波心率（5个测量点）、正弦波频率（5个测量点）、幅频特性（5个测量点）、正弦波失真度（5个测量点）、释放能量（6个测量点）、释放能量示值误差重复性，检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.3.16 | - 光照强度测试仪 |  |
| 2.3.16.1 | - 检定或校准技术依据：《JJG 245-2005光照度计检定规程》，校准内容包括但不限于外观、相对示值误差（6个测量点），检测次数1次/年，提供校准报告 |  |
| 2.4 | 本次需校准设备清单如下，供应商需在报名文件里响应所能提供的检测服务项目及证书类型，标明校准项目所在能力附表的页码： - 序号; - 设备名称; - 滨江; - 湖滨; - 莫干山; - 合计; 报告类型. - 1; - 万分之一及以上天平; - 13; - 2; - 1; - 16; 校准. - 2; - 二氧化碳培养箱; - 45; - 2; - 17; - 64. - 3; - 二氧化碳培养箱减压阀; - 16; - 4; - 4; - 24. - 4; - 可调移液器; - 182; - 14; - 40; - 236. - 5; - 自动旋光仪; - 0; - 1; - 0; - 1. - 6; - 低温高速离心机; - 28; - 2; - 22; - 52. - 7; - 温度计; - 0; - 7; - 0; - 7. - 8; - 磁共振; - 4; - 1; - 2; - 7. - 9; - 生命体征模拟器; - 1; - 0; - 0; - 1. - 10; - 电气安全分析仪; - 1; - 0; - 1; - 2. - 11; - 气流分析仪; - 1; - 0; - 1; - 2. - 12; - 婴儿培养箱分析仪; - 1; - 0; - 0; - 1. - 13; - 多通道输液设备分析仪（双通道）; - 1; - 0; - 1; - 2. - 14; - 转速表; - 1; - 0; - 0; - 1. - 15; - 除颤测试仪; - 1; - 1; - 0; - 2. - 16; - 光照强度测试仪; - 1; - 0; - 0; - 1. - 296; - 34; - 89; - 419. |
| 三 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | - 提供中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书（CNAS）或法定计量检定机构计量授权证书、检测仪器的校准或检定证书、项目检测人员的资质授权证书及社保证明； |  |
| 3.2 | 供应商在检测完毕起10个工作日内为医院出具校准报告。若有不合格项目需要复检，经医院自行调试，供应商须在接到医院通知后3日内到现场复检，直到检测合格为止，并在10个工作日内提供校准报告，且不重复收费； |  |
| 3.3 | 供应商同时提供纸质报告和电子报告，纸质报告不少于2份，提交方式为上门投送或顺丰快递； |  |
| 3.4 | 检测服务产生的其他费用由供应商承担，包括税费、快递费、报告费、差旅费、产生垃圾清运费、停车费、交通费等； |  |
| 3.5 | 提供强制检定设备送检服务； |  |
| 3.6 | 费用按实际检测数量结算； |  |
| 3.7 | 付款方式：甲方在收到乙方所有检测报告，且在乙方提供发票后的60个工作日内付清全款。 |  |

注：▲为实质性条款，△为重要参数