	项目名称
	人工心肺机系统

	使用科室
	体外循环（滨江院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：主要用于心脏直视手术时暂时替代人的心脏和肺脏工作，进行血液循环气体交换

	二
	主要功能及参数

	2.1
	底座

	2.1.1
	采用可移动式不锈钢支架，可万向轮移动，不锈钢支架，高度可调式灌注杆

	2.1.2
	当交流电突然中断、电源插头脱落或交流电压上下波动超过10%时，转为UPS供电；独立供电时，按100%全负荷运转使用时间≥90分钟，并显示剩余电池比例

	2.1.3
	桅杆系统用于安装泵和其他设备，并且各泵之间可任意交换位置

	2.1.4
	可控制四个以内的电子设备。每个泵都可以通过不同颜色编码的泵控制旋钮

	2.1.5
	具有输出接口，机器工作时对所有部件进行数据分析、记录、监控

	2.2
	单头大泵

	2.2.1
	旋转方向( 顺时针，逆时针) ，最高转速≥250 RPM，转速误差<±1%

	2.2.2
	任意两个泵之间都可以设置为主泵/从泵的灌注关系

	2.2.3
	旋转泵头随意旋转定位，缩短管道长度，减少预充量

	2.2.4
	液晶屏数字显示流量、转速、管径、工作模式等信息，并能显示停跳液灌注总量

	2.2.5
	可脱离数字化控制由灌注师进行机械式操作

	2.2.6
	有开机自检保护系统

	2.3
	单头小泵

	2.3.1
	旋转方向( 顺时针，逆时针) ，最高转速≥250 RPM，转速误差<±1%

	2.3.2
	多种尺寸管道夹，可选双孔管道夹

	2.4
	监测系统：含压力、温度、时间、气泡、血平面、心肌保护灌注、搏动灌注显示控制功能，并数字显示监测数据

	2.5
	双压力监测：可测有创/无创压力，可设定压力监测报警界限，超限智能控制泵速或停泵功能

	2.6
	温度监测：显示范围：0—50℃；可设定温度监测上、下限，超过设定时报警

	2.7
	血平面及气泡检测：血平面检测可预报警并减速；可实现气泡监测

	2.8
	心肌灌注保护控制：可通过压力控制、温度控制及容量控制，以控制心肌灌注液的使用

	2.9
	空气氧气混合器：可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比

	2.10
	全自动变温水箱：温度控制包含2oC—40 oC范围，可供氧合器、变温毯和心肌灌注保护同时使用  。

	2.11
	连续血氧饱和度监测：即时连续监测病人的血气参数

	三
	主要配置及附件

	3.1
	不锈钢可移动底座一只（含内置不间断电源系统UPS）；

	3.2
	单头大泵，数量≥3个；

	3.3
	单头小泵，数量≥2个；

	3.4
	中央监测控制面板系统一套---三路时间和当前时钟显示、压力监测组件、血平面及气泡检测组件、心肌灌注保护组件、温度监测组件、连续静脉血氧饱和度监测组件；

	3.5
	压力换能器二只；

	3.6
	压力换能器帽二只；

	3.7
	气泡传感器及探头支架一套（1/4,3/8探头各一个）；

	3.8
	液平面探头一只（含：平面贴片100片）；

	3.9
	四温度接入盒一只；

	3.10
	成人用食道/直肠温度探头一只；

	3.11
	儿童用食道/直肠温度探头一只；

	3.12
	空氧混合器1台；

	3.13
	热交换水箱1台；

	3.14
	备用电池3块；

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5  ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：
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