	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	[bookmark: _GoBack]便携B超仪

	使用科室
	消化内科（1）

	一
	基本要求

	1
	数量：1台

	2
	用途：便携式B超检查，包括介入引导（包括徒手穿刺/导管置入、引流、神经阻滞和组织活检），腹部检查等

	二
	主要功能及参数

	1
	主机加探头重量≤250g

	2
	物理通道数≥128

	3
	具备灰阶模式、彩色多普勒模式、B+彩色多普勒模式

	4
	谐波成像功能

	5
	具备一体化双探头

	6
	线阵探头：超声频率 3-12MHz，最大深度≥5cm，≥192阵元

	7
	凸阵探头：超声频率 2-5MHz，最大深度≥20cm，≥128阵元

	8
	时间增益补偿调节≥6段

	9
	具备中心线标记、焦点区标记

	10
	可无线连接Android或iOS移动设备

	11
	不低于IP67防护等级

	12
	充满电可连续续扫查时间≥50分钟

	13
	手势操作，同时具备单键控制冻结/解冻、存储、彩色开/关、增益和深度控件

	14
	针对不同器官，拥有可选的默认预设，可在启动应用程序后立即选择使用

	15
	可设置自动冻结时间，包括1分钟，2分钟，3分钟，5分钟，10分钟

	16
	可设置存储视频时长，包括1秒，2秒，3秒，5秒，10秒

	17
	可配置探头按钮功能（冻结或存储）

	18
	提供温度指示条，电池剩余电量显示

	19
	具备直线距离测量、周长测量

	20
	可与智能设备上可用的其它应用程序共享匿名图像和视频

	21
	可通过无线方式将不包含患者信息的图像、视频片段或检查以通用格式导出至共享网络文件夹

	22
	可通过无线方式将包含患者信息的图像、视频片段或检查以DICOM格式导出至DICOM PACS

	23
	移动设备上可存储≥500个检查的数据

	24
	数据以通用格式存储：静态帧为jpg，视频为mpg

	25
	数据被组织为单独的检查和图像收集，并可以与患者身份相关联

	26
	可调用所有已存储的数据进行审查

	27
	图像和其它患者信息数据存储在设备的私人空间中，移动设备上的其它应用程序无法访问

	28
	用户可在应用程序上选择患者数据访问受额外的密码保护

	三
	                              主要配置及附件

	1
	超声主机1台

	2
	保护性便携储存盒1个

	3
	快速入门指南1本

	4
	电子用户手册1本

	5
	无线充电板1个，包含USB线

	6
	电源适配器1个

	7
	Android或iOS移动智能设备1台

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数
