登革热及基孔肯雅热核酸检测项目具体参数要求

| 项目名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- |
| 登革热及基孔肯雅热核酸检测及设备租赁 | - 检测样本类型：血清； - 项目内容：覆盖登革热及基孔肯雅热病毒; - 检测方法：荧光PCR技术； - 灵敏度：各病原体的分析灵敏度≤1000 copies/mL； - 特异性: 与临床常见的其他各类病原体不产生交叉反应； - 精密度：产品的批内精密度和批间精密度CV≤5%； - 干扰试验：各类药物、蛋白、抗生素等物质均不会对检测造成干扰； - 供应商需免费提供相应的配套耗材，包括但不限于核酸提取试剂盒、移液头、各类试管（包括1.5ml EP管、PCR 8联反应管等）、校准品、第三方质控品等。 - 质控要求: 试剂盒需包含内部质控和扩增质控，用于监控核酸提取、反转录、PCR扩增等实验过程； - 有效期要求：有效期≥12个月； - 提供配套设备解决方案。设备要求：全自动核酸提取仪（磁珠法）设备1台，适用于登革热及基孔肯雅热病毒核酸的快速提取；同时抽提量≥30个标本,设备自带紫外消毒功能,仪器单机提取时间≤30min； - 售后服务等产品要求： （1）所供试剂具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，货源充足，供货及时，冷链运输，具有24小时内加急供货的应急能力，定期提供操作培训及技术支持。 （2）所供试剂参数和设备符合临床使用需求，免费升级软硬件以适应临床需要。 （3）试剂和设备运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担。 （4）提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由设备供应商承担（如有）。 （5）提供设备首次质检、调试、计量等工作（如需）。 （6）设备维修及时（≤8小时响应），无法修复则提供新仪器备用；合同期内提供日常维修（故障部件及时免费更换）和每年设备校准服务，并出具正规校准报告。 |