	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	超声清洗机

	使用科室
	消毒供应中心（滨江）
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	基本要求

	1.1
	数量：1套。

	1.2
	用途：用于手术器械、腔镜器械的超声清洗、浸泡等处理。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	台面、清洗槽、沥水台材质要求：台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；背板高度≥1.8米；槽盖材质要求：采用304不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封。

	2.2
	沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，台面高度≥850mm。

	2.3
	清洗槽规格尺寸要求：≥长600*宽500*高290mm。

	2.4
	采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定；支架为选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；柜门为SUS304优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。

	2.5
	不锈钢水龙头：采用优质SUS304不锈钢材折叠水龙头，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。

	2.6
	不锈钢落水器：与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。排水采用螺纹软管式结构，更利于安装；机械式落水结构提供产品的材质检验报告。

	2.7
	超声波控制系统：采用≥98*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器；按键操作，一键启动；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果。

	2.8
	超声波≥40kHz 标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒。

	2.9
	超声功率≥1.5kVA。

	2.10
	采用电加热方式，加热功率≥9kVA。

	2.11
	水气枪：枪体采用SUS304不锈钢，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道；耐受压力0-0.7MPa。

	2.12
	提供多功能清洗消毒中心的二类医疗器械注册证、电磁兼容检测报告以及性能检测报告。

	三
	                              主要配置及附件

	3.1
	内嵌式超声波清洗机 1台

	3.2
	清洗槽 2个

	3.3
	沥水平台 1个

	3.4
	水枪、气枪各2把

	3.5
	空压机1台

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数
