	项目名称
	脉冲染料激光治疗仪

	使用科室
	皮肤科（滨江院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：治疗良性血管损伤和皮肤损伤，早期疤痕、鲜红斑痣，血管瘤，毛细血管扩张，蜘蛛痣，酒渣鼻等血管问题。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	激光类型：脉冲染料激光。

	2.2
	激光模式：单模。 

	2.3
	工作激光波长：580-620 nm之间（提供证明文件）。

	2.4
	激光输出脉冲频率：≥1.5 Hz。

	2.5
	最大输出激光能量：≥8 J。

	2.6
	光斑大小和能量密度范围：
3mm: 11-40J/c㎡
5mm: 6-30J/c㎡
7mm: 4-20J/c㎡
10mm: 3-10J/c㎡
12mm: 2-7J/c㎡
3*10mm：10-25J/c㎡

	2.7
	脉冲持续时间范围包含：0.45ms-40ms

	2.8
	脉冲个数：≥8个。

	2.9
	传输系统：透镜耦合光纤。

	2.10
	具备色素皮肤损伤治疗功能。

	2.11
	冷却方式：风冷却或冷媒剂冷喷冷却。

	2.12
	用户可调冷却功能工作持续时间、延迟持续时间，并可手动关闭。

	2.13
	智能距离测定仪具备自动识别光斑大小的功能。

	2.14
	智能距离测定仪和镜头一体式设计，可拆装，可清洗。

	2.15
	提供手控及脚控开关。

	2.16
	具有智能触摸屏，智能用户界面搭配导航模式，可提供各类型的预设模式和适合的治疗参数。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机1套

	3.2
	手柄1套

	3.3
	医生专用激光防护眼镜1副

	3.4
	患者专用防护眼罩1副

	3.5
	脚踏开关1个

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 3 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：
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