	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	[bookmark: _GoBack]手持式声阻抗仪

	使用科室
	国际医学部（滨江院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1台。

	1.2
	用途：适用于全年龄段人群（包括新生儿）的声导抗和声反射一体化中耳测试。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	手持式、便携

	2.2
	彩色高分辨率显示屏，每耳每次测试为一条曲线，多种测试协议可选

	2.3
	全中文操作界面，操作简便，中文提示操作过程

	2.4
	探测音频率包括226 Hz和1000Hz

	2.5
	测量压力范围不小于 -600daPa至400daPa

	2.6
	声顺测量范围不小于0.1ml至8.0ml

	2.7
	测试时间在3秒至5秒内

	2.8
	同侧声反射测量范围不小于70dBHL至105dBHL

	2.9
	存储内存不小于2GB ，可存储不少于1000个测试结果

	2.10
	可通过蓝牙等方式与打印机或电脑同步显示测试结果，便于数据保存管理

	2.11
	手持式主机通过充电锂电池供电，方便携带

	2.12
	手持式主机重量不超过500克

	三
	                              主要配置及附件

	3.1
	手持式主机1台、数据传输及管理软件1套、耳模头1盒、充电器1个、校准腔1个、蓝牙打印机 1个

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数
