	项目名称
	高通量NGS片段分析系统

	使用科室
	儿童精准诊疗中心-多组学研究平台

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1台

	1.2
	用途：主要用于在基因测序前对DNA和RNA样本进行快速、自动化的质量检测和定量分析，确
保文库合格，避免测序失败。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	仪器运行软件需提供中文操作界面。

	2.2
	软件采用“即开即用”设计，无需使用Software Key或硬件加密狗。

	2.3
	RNA质控分析时，应提供被国际生物样本库协会（ISBER）认可的RNA完整性评估指标。

	2.4
	采用将凝胶和电泳通道整合组装好的即用型预制胶耗材。

	2.5
	仪器支持全自动灌胶，无需人工制备凝胶染料混合物，也无需人工组装毛细管。

	2.6
	无需混合样本，单次样本吸取操作即可同时平行分析至少12个样本，或仪器具备至少12根毛
细管检测通道。

	2.7
	采用全自动化上样方式，可自动连续运行分析至少96个样品，中途无需任何人工干预（包括
更换卡夹）

	2.8
	每轮分析结束后，采用全自动仪器清洁方式，无需机外手动维护微流体芯片，也无需使用特殊
的毛细管维护液。

	2.9
	上样耗材兼容性：直接兼容0.2ml PCR管和96孔板。

	2.10
	无需混合样本条件下，最快在12分钟内完成24个核酸样本的电泳分析，且不浪费毛细管凝胶
及毛细管使用次数。

	2.11
	DNA分析灵敏度：≤5pg/μL。

	2.12
	RNA分析灵敏度：≤50pg/μL。

	2.13
	分辨率：对于500 bp的DNA片段，分辨率≤3-5bp。

	2.14
	原始样本消耗量：＜0.1μL。

	2.15
	使用标准PCR管直接上机时，上样体积≤10μL，上样后原样品不受影响，可直接用于下游应用。

	2.16
	PCR产物原管原液直接上机检测，无需额外添加其他试剂。

	2.17
	具备专门用于多重PCR产物分析的分析谱，可自动判定特定条带组合是否存在。（需提供截图
证明）

	2.18
	可集中一次分析多个运行结果，并具备专门用于NGS文库质控分析的分析谱。（需提供截图证明）

	2.19
	具备分布分析功能，可自动判定可接受的摩尔浓度比率。（需提供截图证明）

	2.20
	软件可输出电泳图、峰图等，报告格式至少包括Excel、PDF、Word、JPG。（需提供截图证明）

	2.21
	原厂可提供15 bp至10 kb范围、已优化且可直接配套使用的Marker。

	2.22
	试剂盒配套的所有缓冲液均为即用型，无需人工稀释。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机一台

	3.2
	电脑一台

	3.3
	卡夹一个

	3.4
	配套MARKER一套

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：



