	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备维修需求确认表

	项目名称
	移动DR维修

	使用科室
	放射科

	一
	设备信息

	1.1
	设备型号及资产号：迈瑞 MobiEye 700T ：50102590、50101925

	1.2
	设备数量：2台

	1.3
	故障现象：两台迈瑞移动DR故障，其中50102590平板探测器故障，导致无法成像；另一台50101925电机和探测器电池故障，导致设备无法使用

	二
	维修内容

	2.1
	维修方案：设备维修需要更换平板探测器、电机组件、锂电池。

	2.2
	主要更换配件及数量：

	2.2.1
	平板探测器1块；

	2.2.2
	电机组件2个；

	2.2.3
	平板电池1块。

	三
	售后服务要求

	3.1
	提供医疗器械维修服务的相关资质

	3.2
	如属计量器具、放射类设备，涉及到核心部件的更换，中标服务商在完成维修服务后，需提供具有资质的检测机构出具的检测合格报告，检测费用包含在合同总价中

	3.3
	中标服务商负责设备的维修、调试、运输等相关业务，并自行承担本次维修所产生的差旅费

	3.4
	本次维修服务的质保期为≥3个月，质保期内同类故障免费维修

	3.5
	交货期：合同签订后30日内完成设备的维修、调试和服务验收

	3.6
	付款方式：维修服务验收后全额支付
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