过敏原特异性IgE抗体定量检测项目具体参数要求

	项目名称
	产品名称
	产品参数要求

	过敏原特异性IgE抗体定量检测试剂及设备租赁
	1.户尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
2.粉螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
3.链格孢过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
4.牛奶过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
5.鸡蛋（白）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
6.小麦过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
7.鱼/鳕鱼过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
8.虾过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
9.蟹过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
10.大米过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
11.燕麦过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
12.面筋（麦麸）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
13.花生过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
14.腰果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
15.大豆过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
16.屋尘混合过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
17.食物混合过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
	1、 适用范围：定量检测血清中常见过敏原的特异性IgE抗体，帮助确定致病过敏原，评估致敏水平。
2、 检测方法：荧光免疫法或化学发光法。
3、 检测要求：
1、 试剂规格要求：每种过敏原检测试剂盒独立包装，有单独注册证（屋尘混合和食物混合除外）。
2、 检测内容要求:
1) 包括3种吸入性过敏原（户尘螨、粉尘螨、链格孢）特异性IgE、12种食物过敏原（牛奶、蛋白、小麦、鱼/鳕鱼、虾、蟹、大米、燕麦、面筋（麦麸）、花生、腰果、大豆）特异性IgE和2种混合性过敏原（屋尘混合和食物混合）特异性IgE定量检测，屋尘混合包括但不限于屋尘、户尘螨、粉尘螨、德国小蠊混合粗提物特异性IgE，食物混合包括但不限于牛奶、蛋白、鱼/鳕鱼、小麦、花生、大豆混合粗提物特异性IgE；
2) 检测试剂具有较好的特异性及灵敏度，抗干扰能力强，稳定性好，批内变异系数CV≤10%；与其他类型人IgE无交叉反应；
3) 免费提供主试剂外的配套辅助试剂、耗材及校准品、质控品等。
4、 租赁配套设备。设备要求：
1、 检测仪器要求全自动定量检测，检测速度≥120测试/小时。样本盘≥60样本位，单台仪器≥150个试剂装载位，具冷藏功能。
2、 提供配套校准品，校准品能溯源至国际参考品。
3、 根据样本量及仪器检测速度，需配套相应全自动分析仪1-2台。
5、 售后服务要求:
具有及时、完善的销售供应和售后服务的保障体系，免费提供配套设备、软件的所有维修、维护等。



