过敏原特异性抗体（IgE、IgG4）检测项目具体参数要求

| 项目名称 | 产品组别名称 | 产品参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 过敏原特异性抗体（IgE、IgG4）检测试剂及设备租赁 | 1. 尘螨组分特异性IgE抗体检测试剂盒 2. 尘螨组分特异性IgG4抗体检测试剂盒 3. 蛋奶组分特异性IgE抗体检测检测试剂盒 4. 霉菌组合特异性IgE抗体检测试剂盒 5. 螨虫组合特异性IgE抗体检测试剂盒 6. 食物特异性IgG4抗体检测试剂盒 | 一、适用范围：半定量检测血清中尘螨组分、蛋奶组合、霉菌组合、螨虫组合过敏原特异性IgE抗体及尘螨组分、42种常见食物特异性IgG4抗体，辅助过敏性疾病及其他相关性疾病的诊治。 二、检测方法：免疫印迹法或蛋白芯片法。 三、检测要求： - 试剂规格要求：单份标本可独立检测。 - 检测内容要求: - 尘螨组分包括但不限于Der p 1、Der p 2、、Der f 1、Der f 2、Der p 10、Der p 23； - 蛋奶组分包括但不限于鸡蛋白、鸡蛋黄、牛奶、煮过的牛奶、酪蛋白、a-乳清蛋白、β-乳球蛋白； - 霉菌组合包括但不限于特异青霉、链格孢霉、烟曲霉、分枝孢霉、白色念珠菌、黑曲霉； - 螨虫组合包括但不限于户尘螨、粉尘螨、微角尘螨、害嗜鳞螨、家食甜螨、埋内宇尘螨、热带无爪螨； - 食物特异性IgG4组合包括但不限于牛肉、羊肉、猪肉、鸡肉、火鸡、大米、小麦、玉米、芝麻、牛奶、鸡蛋、螃蟹、鳕鱼、虾、龙虾、三文鱼、沙丁鱼、草鱼、带鱼、扇贝、蛤、腰果、花生、西瓜、橄榄、蓝莓、菠萝、橘子、桃、苹果、榴莲、芒果、香蕉、哈密瓜、葡萄、柚子、草莓、蘑菇、大豆、西红柿、青豆、菠菜等。 - 检测试剂具有较好的特异性及灵敏度，抗干扰能力强，稳定性好，批内变异系数CV≤15%；与其他类型人Ig无交叉反应。 - 免费提供主试剂外的配套辅助试剂、耗材及校准品、质控品等。 四、租赁配套设备。设备要求： - 检测仪器要求全自动检测，单次上机标本数≥45例，检测时间<3小时。 - 一机支持IgE、IgG4同时检测。 - 租赁配套检测设备2台。 五、售后服务要求: 具有及时、完善的销售供应和售后服务的保障体系，提供配套设备、软件的所有维修、维护等。 六、其它 目前在用的过敏原项目合同于2027年6月到期，新合同将本次招标项目与目前在用的过敏原项目进行调整合并，新合同签订之日，本次合同自动终止。 |