	[bookmark: OLE_LINK8]浙江大学附属儿童医院（医疗）设备维修需求确认表

	项目名称
	血液肿瘤研究中心全自动多功能细胞处理系统的维修

	使用科室
	血液肿瘤研究中心

	一
	设备信息

	1.1
	设备型号及资产号：CliniMACS Prodigy（资产号10121176）

	1.2
	设备数量：1台

	1.3
	故障现象：设备报Error 1375故障代码，设备显示无法连接相机，设备无法正常使用

	二
	维修内容

	2.1
	维修方案：
[bookmark: _GoBack]1.对出现的报错的配件Interlay cameral(内置相机系统)进行更换。
2对设备软件进行升级。

	2.2
	主要更换配件及数量

	2.2.1
	Interlay cameral(内置相机系统)1套

	三
	售后服务要求

	3.1
	提供医疗器械维修服务的相关资质

	3.2
	如属计量器具、放射类设备，涉及到核心部件的更换，中标服务商在完成维修服务后，需提供具有资质的检测机构出具的检测合格报告，检测费用包含在合同总价中

	3.3
	中标服务商负责设备的维修、调试、运输等相关业务，并自行承担本次维修所产生的差旅费

	3.4
	本次维修服务的质保期≥6个月，质保期内同类故障免费维修

	3.5
	交货期：合同签订后30日内完成设备的维修、调试和服务验收

	3.6
	付款方式：维修服务验收后全额支付



