| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备维修需求确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 血液肿瘤研究中心全自动多功能细胞处理系统的维修 |
| 使用科室 |  | 血液肿瘤研究中心 |
| 一 | 设备信息 |  |
| 1.1 | 设备型号及资产号：CliniMACS Prodigy（资产号10121176） |  |
| 1.2 | 设备数量：1台 |  |
| 1.3 | 故障现象：设备报Error 1375故障代码，设备显示无法连接相机，设备无法正常使用 |  |
| 二 | 维修内容 |  |
| 2.1 | 维修方案： 1.对出现的报错的配件Interlay cameral(内置相机系统)进行更换。 2对设备软件进行升级。 |  |
| 2.2 | 主要更换配件及数量 |  |
| 2.2.1 | Interlay cameral(内置相机系统)1套 |  |
| 三 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 提供医疗器械维修服务的相关资质 |  |
| 3.2 | 如属计量器具、放射类设备，涉及到核心部件的更换，中标服务商在完成维修服务后，需提供具有资质的检测机构出具的检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 |  |
| 3.3 | 中标服务商负责设备的维修、调试、运输等相关业务，并自行承担本次维修所产生的差旅费 |  |
| 3.4 | 本次维修服务的质保期≥6个月，质保期内同类故障免费维修 |  |
| 3.5 | 交货期：合同签订后30日内完成设备的维修、调试和服务验收 |  |
| 3.6 | 付款方式：维修服务验收后全额支付 |  |