| 浙江大学附属儿童医院（医疗）设备维修需求确认表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 移动DR维修 |
| 使用科室 |  | 放射科 |
| 一 | 设备信息 |  |
| 1.1 | 设备型号及资产号：迈瑞 MobiEye 700T ：50102590、50101925 |  |
| 1.2 | 设备数量：2台 |  |
| 1.3 | 故障现象：两台迈瑞移动DR故障，其中50102590平板探测器故障，导致无法成像；另一台50101925电机和探测器电池故障，导致设备无法使用 |  |
| 二 | 维修内容 |  |
| 2.1 | 维修方案：设备维修需要更换平板探测器、电机组件、锂电池。 |  |
| 2.2 | 主要更换配件及数量： |  |
| 2.2.1 | 平板探测器1块； |  |
| 2.2.2 | 电机组件2个； |  |
| 2.2.3 | 平板电池1块。 |  |
| 三 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 提供医疗器械维修服务的相关资质 |  |
| 3.2 | 如属计量器具、放射类设备，涉及到核心部件的更换，中标服务商在完成维修服务后，需提供具有资质的检测机构出具的检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 |  |
| 3.3 | 中标服务商负责设备的维修、调试、运输等相关业务，并自行承担本次维修所产生的差旅费 |  |
| 3.4 | 本次维修服务的质保期为≥3个月，质保期内同类故障免费维修 |  |
| 3.5 | 交货期：合同签订后30日内完成设备的维修、调试和服务验收 |  |
| 3.6 | 付款方式：维修服务验收后全额支付 |  |