	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	间接眼底镜

	使用科室
	眼科（湖滨）

	[bookmark: _GoBack]一
	基本要求

	1
	数量：1台

	2
	用途：检查眼底病变，观察视网膜及眼底病灶及视神经病变的大小及形态等

	二
	                              主要功能及参数

	1
	样式：无线头戴式双目检眼镜

	2
	光斑：具有小、中、大光斑可选，同时减少眩光和反射

	3
	在调节光斑时，可自动同步调节光学器件的汇聚和视差，始终保持操作者双眼影像的重合和立体
视觉，视野无观察暗区

	4
	照明光线和观察光线可同步调节

	5
	滤镜：具有无色片、无赤光、钴蓝光等多种滤镜，具有弥散片功能

	6
	头围连续可调，最小头围≤520mm，最大头围≥640mm

	7
	瞳距连续可调：最小瞳距≤48mm，最大瞳距≥74mm

	8
	采用LED光源，高显色指数，亮度可连续无极可调

	9
	采用大容量锂电池，续航时间≥4小时

	10
	机身采用金属支架，坚固且轻巧，重量≤500克

	11
	光斑和滤镜调节杆可锁

	12
	配备示教镜

	三
	                              主要配置及附件

	1 
	主机        1台 

	2
	20D前置镜  1个

	3
	示教镜      1个

	4 
	原装锂电池  2块

	5 
	充电装置    1套

	6
	收纳箱      1个

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供原厂承诺，涉及插件、接口等相关费用包含在投标总价中

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数
